ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

______________ Гудимова И.В.

« 20 »     мая      2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стенд для испытаний и измерений

- Объект

Цех намотки изоляции, филиал ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» в г. Волгодонске

- Основные критерии (параметры) стенда для испытаний и измерений

Стенд предназначен для:

- испытания электрической прочности диэлектриков выпрямленным напряжением (обмотки медных шин генератора);

- Измерения сопротивления изоляции  с определением коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR) и индекса поляризации (PI) и коэффициент диэлектрического разряда (DD).

- Общие характеристики стационарного модуля стенда

| № п/п | Наименование параметров | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания установки | 220 В |
| 2 | Частота питающей сети | 50Гц |
| 3 | Температура эксплуатации | + 10 до +40 гр.С |
| 4 | Диапазон регулирования выпрямленного напряжения (постоянного напряжения) | 250 В, 500 В, 1 кВ, 2,5 кВ, 5 кВ |
| 5 | Погрешность | -0/+10%+20 В |
| 6 | Ток измерительного генератора | Более 1 мА |
| 7 | Измерительный ток КЗ | 5 мА |
| 8 | Диапазон измерения сопротивления изоляции | 100 кОм – 100 ГОм |
| 9 | Погрешность измерений | ±5% |
| 10 | Выходная мощность | 5 Вт макс. |
| 11 | Автоматический разряд объекта измерений | Наличие |
| 12 | Световая сигнализация включения напряжения | Наличие |
| 13 | Звуковая сигнализация извещающая о подаче и снятии испытательного напряжения | Наличие |
| 14 | Кнопка аварийного отключения | Наличие |
| 15 | Таймер отсчета времени и звуковая сигнализация начала и окончания отчета времени подачи испытательного напряжения | Наличие |
| 16 | Класс защиты | Двойная изоляция |

- Испытываемое изделие

Шина №1 – медная, материал М0, заизолирована слюдобумажным ленточным диэлектриком на основе мусковита, вес 13 кг, длина 3,5 м, дугообразной формы, чертеж прилагается, объем изделий 240 шт в месяц.

Шина №2 – медная, материал М0, заизолирована слюдобумажным ленточным диэлектриком на основе мусковита, вес 5 кг, длина 1,3 м, чертеж прилагается, объем изделий 40 шт в месяц.

- Состав стенда (описание):

- стенд состоит из двух испытательных столов (на каждый типоразмер шины) стоящие отдельно за ограждением и единого пульта управления;

- испытательный стол (на каждый типоразмер свой) имеет металлический каркас и столешницу из диэлектрика на котором закреплен ложемент (из диэлектрика) с углублением повторяющим форму детали (это матрица) с выложенной внутри медной фольгой (толщиной 0,35-0,5 мм), фольга выложена в зоне намотки слюдобумаги и имеет контактную площадку. Верхняя часть (пуансон, материал диэлектрик) также повторяет форму детали с закрепленной медной фольгой и накрывает деталь сверху (прижимает её), таким образом общая конструкция вокруг заизолированного участка шины образует замкнутый проводящий контур, это один контакт, второй контакт – сама шина;

-измеритель параметров изоляции многофункциональный типа Metrel MI 3201 (или аналог, согласовывается с заказчиком).

- Порядок работы:

- заизолированное изделие укладывается на испытательный стол (в ложе), накрывается и прижимается ответной частью;

- проводится испытание на измерение всех параметров изоляции,

- изделие снимается с испытательного стола.

- Стенд должен обеспечить индикацию:

- готовность установки к проведению измерения сопротивления изоляции,

- наличие напряжения до коммутационного устройства,

- готовность установки к включению выходного испытательного напряжения,

- включения выходного испытательного напряжения,

- продолжительности включения выходного испытательного напряжения,

- величины сопротивления изоляции в МОм с помощью цифрового прибора,

- действующего значения выходного напряжения в Вольтах с помощью цифрового прибора,

- действующего значения выходного тока в мА, с помощью цифрового прибора.

- Метрологические характеристики

- при измерении действующего значения напряжения/силы тока/сопротивления изоляции  предел допускаемой основной относительной погрешности цифрового аппарата должен быть не более + 3% +1единицы младшего разряда.

- прибор должен быть поверен.

- Общие требования:

- стенд должен быть новым, соответствовать требованиям ТР ТС, ГОСТов, ПУЭ, ПТЭЭП и другим действующим нормативным документам,

- Стенд не должен содержать вредных материалов и веществ,

- Безопасность стенда должна соответствовать требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-75,

- основные технические решения согласовывать с заказчиком в процессе разработки документации на изготовление испытательной установки.

- Комплектность поставки:

- паспорт изделия,

- паспорта на средства измерения и комплектующие

- руководство по эксплуатации,

- схема электрическая принципиальная,

- подробную инструкцию по работе персонала на данной установке,

- гарантийный талон,

- протоколы приемо-сдаточных испытаний,

- методику для последующей периодической аттестации установки,

- свидетельство с методикой государственной поверки СИ,

- комплект ЗИП,

- гибкий заземляющий проводник 10 м,

- высоковольтный провод 10 м,

- питающий кабель 10 м,

- На корпусе Стенда должны быть установлены таблички по ГОСТ 12969-67 содержащие данные:

- наименование предприятия-изготовителя,

- условное обозначение изделия (индекс),

- заводской номер,

- год выпуска,

-обозначение технических условий.

- Требования к внешнему виду:

- металлические части стенда должны быть окрашены полимерно-порошковой, эпоксидно-полиэфирной краской согласно ГОСТ 9.410-88 в электростатическом поле,

- фактура поверхности- шероховатая (шагрень матовая).

- цвет 7042 (серый глубокий А) по таблице  RAL,

- внешний вид должен удовлетворять современным требованиям технической эстетики и эргономики.

- Требования к транспортировке и упаковке:

- установка должна транспортироваться автомобильным транспортом и должна быть рассчитана на условия транспортирования в районы с умеренным и холодным климатом,

- упаковка должна быть закрытой с надежным закреплением внутри транспортной тары,

- маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96