Приложение № 2

к Документации о закупке

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)

Эквивалент допустим в соответствии с п. 10.3.7 (1) ЕПОЗ ГК «Ростех» при условии соответствия товара тех. требованиям ТЗ.

Наименование и область применения

Спирали применяются для изготовления приборов электронной техники (ЛБВ).

Цель и назначение разработки

Должна быть поставлена установка для выполнения прецизионного контроля шагов спирали как на керне, так и снятых с керна, и проведения анализа результатов полученных измерений.

Технические характеристики:

| Длина измеряемой спирали | до 300 мм |
| --- | --- |
| Направление контроля | правое, левое |
| Шаг контролируемой спирали | от 0,07 до 2 мм |
| Погрешность измерения шага при контроле на керне после навивки и снятой с керна спирали, не более, мкм | 0,15+0,1хL, где L - измеряемый шаг в мм |

Технические требования к процессу контроля шага спиралей.

Установка состоит из оптико-механической части и системы управления и настройки с программным обеспечением.

Пульт управления установки (инициализация, пуск, стоп) должен находиться вблизи рабочей зоны станка.

Установка должна быть оснащена лазерным интерферометром для точного выполнения контроля шага спиралей, снятых с керна.

Установка должна быть обеспечена устройством поворота луча (обеспеченное его фокусировкой) и фотоприемника в пределах 0 - 30º.

Установка должна быть обеспечена системой видеонаблюдения за процессом контроля спиралей. Монитор видеонаблюдения должен находиться вблизи рабочей зоны установки. Камера должна обеспечивать обзор места нахождения лазерного луча на спирали.

Для создания установки должна использоваться современная база электроники и соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам.

Установленное и разработанное ПО должно быть выполнено в соответствие с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015г. №1236 о пользовательских и лицензионных соглашениях.

В ПО должна быть функция самодиагностики систем установки, обеспечивающих точность контроля. Также ПО должно обеспечивать возможность проведения диагностики станка для выявления проблемных участков в узлах или электронной части станка.

ПО должно обеспечивать:

- управление и настройку установки в процессе измерения;

- ввод, просмотр, редактирование и сохранение паспортных данных измеряемой спирали;

- ввод, просмотр, анализ, обработка и сохранение результатов измерения;

- автоматический выход луча в любой шаг измеренной спирали;

- однократное или многократное измерение спиралей с одновременным сбором информации;

- ручное управление станком;

- просмотр на экране дисплея таблиц, графиков результатов измерений;

- вывод на печатающее устройство таблиц и графиков результатов измерений;

- запись на жесткий диск устройства паспортных данных измеряемой спирали, результатов измерения с возможностью копирования информации на внешний носитель в формате Excel.

- возможность очистки информации на жестком диске.

Установка должна быть оснащена виброопорами с целью развязки от внешней вибрации, что может негативно влиять на точность исполнения процесса контроля спиралей.

Узлы и электронные модули должны обеспечивать повышенную надежность и многолетнюю работоспособность.

Режим работы

-  12-ти часовой бесперебойный работы.

-  температурный режим 21(+10;-5)º С.

-   электропитание переменным током 380/220 В, частота 50Гц.

Требования безопасности

Приводы исполнительных органов установки должны иметь функцию защиты рабочего органа станка от перегрузки, способной предотвращать поломку оборудования.

В конструкции установки должны быть предусмотрены физические устройства, исключающие перебеги рабочих органов за пределы допускаемых положений.

В конструкции установки должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов. 
      Поставляемая установка должна соответствовать следующим требованиям:

- ГОСТ 12.2.003-91. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.061-81. «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»;

- ГОСТ 12.2.062-81. «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные»;

- ГОСТ 12.1030-81. «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

При изготовлении, монтаже, наладке и эксплуатации установки должны соблюдаться требования:

-  уровни звукового давления не должны превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

-   величины общей технологической вибрации на постоянных рабочих местах не должны превышать гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.012-90. «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

- требования пожарной безопасности установки должны соответствовать                        ГОСТ 12.1.004-91.

Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- установка;

- исходная версия ПО в компьютерной базе и на флеш-накопителе;

- призмы для измерения спиралей без керна и призмы для измерения спиралей на керне с механизмом натяжением керна

- поверочные эталоны;

- комплект эксплуатационных документов.

В комплект эксплуатационных документов в соответствие с ГОСТ 2.601-2013входят:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- комплект чертежей (принципиальная электрическая схема установки, поблочные электрические схемы, кинематическая схема станка с поузловыми чертежами механизмов и сменных и быстроизнашивающихся деталей);

- методика проверки технологической точности установки в процессе эксплуатации.

Изготовленная установка не должна содержать узлов, деталей, комплектующих и др., бывших в употреблении.

Настоящие технические требования могут уточняться и корректироваться по согласованию сторон.

Основные этапы выполнения работ.

- согласование технических требований с заказчиком по каждому пункту;

- разработка рабочих чертежей;

- корректировка рабочих чертежей;

- изготовление  установки  контроля спиралей;

- проверка работоспособности установки на исполнение технических             характеристик согласно ТЗ на площадке производителя;

- поставка установки;

- пусконаладочные работы на площадке заказчика;

- проверка работоспособности установки на исполнение технических характеристик согласно ТЗ на площадке заказчика (принимается комиссией, назначенной директором НПЦ «Электронные Системы» АО «НПП «Алмаз»).

Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, не ранее 2020 года выпуска, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, т.п.), не являться предметом спора третьих лиц.