Протокол

технического совещания

г. Москва                                                                                               _________ г.

На совещании присутствовали:

Обсудили:

Выявленные недостатки в ходе проведения предварительной приемки представленного оборудования согласно Договора от________. №__________, заключенным между АО «НПП «Исток» им. Шокина» и ООО _______, а также сроки их устранения.

Проверка работоспособности Стенда проводилась при нормальных климатических условиях.

Проверка технических характеристик на соответствие требованиям ЭД и КД (табл. 1)  проводилась путем замера контролируемых параметров поверенным или аттестованным измерительным оборудованием, руководствуясь технической документацией на Стенд и испытываемое изделие (ИИ).

таблица 1

| № | Мероприятия | Соответствие договору и ДС №3 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зав.№ 121 0276 | Зав.№ 1 21 0277 | Зав.№ 121 0278 |  |
| 1 | Убедиться в наличии документации на Стенд | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 2 | Убедиться в том, что в Паспорте на Стенд имеется следующая информация: - основные сведения о Стенде и технические данные; - комплектность; - ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика); - консервация; - свидетельство об упаковывании; - свидетельство о приемке; - сведения о гарантии на Стенд | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 3 | Убедиться, что в руководстве по эксплуатации на Стенд имеется следующая информация - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - текущий ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 4 | Убедиться, что в инструкции оператора на Стенд имеется следующая информация: - порядок программного управления стендом, - условия выполнения программного обеспечения Стенда, - реализация программного обеспечения Стенда, в том числе регистрация параметров ИИ, - обеспечение информативности и контроля работы Стенда | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 5 | Провести проверку внешнего вида и маркировки Стенда | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 6 | Визуально осмотреть Стенд и комплектующие из состава Стенда на отсутствие механических повреждений. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 7 | Убедиться в наличии на Стенде обозначения Стенда и его серийного номера. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 8 | Убедиться, что все органы управления Стендом имеют читаемую маркировку и наименование. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 9 | Убедиться, что в состав Стенда входят составные части, указанные в п. 1 Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), с учетом дополнительного соглашения №3. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 10 | Убедиться в соответствии характеристик Стенда характеристикам, указанным в п. 2 Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), с учетом дополнительного соглашения №3. | Не соответствует в части массогабаритных характеристик и потребления электроэнергии. |  |  | Заключение доп. согл. о корректировке характеристик стендов в срок до поставки оборудования Заказчику. |
| 11 | Убедиться в правильном функционировании программного обеспечения Стенда. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |
| 12 | Убедиться в правильном функционировании системы защиты Стенда. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |  |

Решили: По результатам проведенных работ, оформить Акт предварительной приемки оборудования к Договору от 27 мая 2019 г.           № 043-Ф5/119/К19 на заводе Исполнителя.

От Заказчика:                                            От Исполнителя