Техническое задание

на приобретение измерительной машины для тел вращения.

- Основные требования к характеристикам оборудования:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная длина измеряемого вала не менее, мм | 250 |
| Максимальный диаметр измеряемого вала не более, мм | 150 |
| Максимальный вес измеряемой детали, кг | 5 |
| Погрешность измерения диаметральных размеров, мм | ±0,001+D/700 |
| Погрешность измерения линейных размеров, мм | ±0,001+L/700 |
| Повторяемость измерений, мм | ±0,001 |
| Наличие эталонного вала, для калибровки и проверки точности машины | Да |
| Возможность измерения допусков форм и расположения поверхностей таких как: - Радиальное и торцевое биение - Соосность и концентричность - Прямолинейность - Цилиндричность - Параллельность - Круглость - Симметричность - Перпендикулярность | Да |
| Возможность измерения: - углов - среднего диаметра сферы - внутреннего, среднего и номинального диаметра резьбы - угла, шага и числа витков резьбы | Да |
| Наличие центров для установки деталей с отверстиями от 1 до 50 мм | Да |
| Трёхкулачковый патрон | Да |
| Каленые кулачки, комплект | 1 |
| Цанговый патрон | Да |
| Комплект цанг от 3 до 25 мм с шагом 0.5 мм | Да |
| Комплект цанг для зажима деталей от 0,3мм до 3 мм с шагом 0,1 мм. | Да |
| Возможность загрузки 3-D модели детали в отчёт измерения | Да |
| Возможность печати отчёта измерения, а так же сохранение его на цифровом носителе | Да |
| Адаптация под напряжение сети России (при необходимости трансформатор и стабилизатор). | Да |
| Техническое описание оборудования на русском языке (1 экземпляр в печатной форме и 1 экземпляр на USB флешке), комплект | 2 |
| Руководство по эксплуатации на русском языке (1 экземпляр в печатной форме и 1 экземпляр на USB флешке), комплект | 2 |
| Справочное руководство по программному обеспечению на русском языке (1 экземпляр в печатной форме и 1 экземпляр на USB флешке), комплект | 2 |
| Сдача оборудования по трём тестовым деталям покупателя | Да |
| Базовый курс обучения группы из 5 людей | Да |
| Язык интерфейса системы (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Русский |

- Дополнительные требования:

- Условие поставки - DDP г. Казань;

- Гарантийный срок обслуживания не менее 12 мес.;

- Постгарантийное обслуживание;

- Ориентировочный срок поставки 3 месяца;

- Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений;

- Первичная поверка на территории заказчика с выдачей свидетельства о поверке.

- Требование к коммерческому предложению - должно содержать:

- Стоимость и состав выше обозначенной комплектации и условий поставки, включая стоимость монтажа, пуско-наладки (по трём тестовым деталям покупателя) и базового курса обучения;

- Предлагаемые дополнительные опции к оборудованию, их подробное описание и стоимость.