	                                                                                                                                                                              ГОСТ 31104-74. Форма 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	                                                                                                                                                       

	
	
	«       »                                  2022 г.

	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

	
	на приобретение датчика контроля эмаль изоляции провода 
при намотке катушек трансформаторов
 

	
	

	
	

	
	Основание  для  разработки:

	
	Производственная необходимость 

	
	

	
	2022г.

	
	

	
	

	Подп. и дата
	
	

	Инв. № дубл.
	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Инв. № подл
	
	


	ГОСТ  2.104-68   ф. 1   

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	С целью повышения качества выпускаемых блоков обмоток для распределительных трансформаторов, а именно контроля (отслеживания) количество дефектов на эмаль проводе (точечные дефекты -  отсутствия изоляции).

Необходимо приобрести и установить на намоточные станки фирмы LAE серий ER-SP и BOB –FP (P) датчик контроля дефектов эмаль провода.   

Требования к датчик:
Марка проверяемого провода – ПЭТВ, ПЭЭА, ПЭТД
Профиль провода- круглый, прямоугольный.

Размеры в поперечном сечении: круглый - D 0.4 - 4 мм (алюминиевая жила)
                                                                          D 0.25 – 2 мм (медная жила)

Линейная скорость провода - 0-10 м/с.

Тестирующее напряжение не более  - 30 В.

Тестирующий ток не более                - 10 мА.

Быстродействие датчиков не более – 30 мкс.

Индикация срабатывания – звуковая, световая.

Счетчик дефектов – да.


[image: image1.png]Y3/ pasmMoTKM

3en

packnaky

]

77

y3€eN pasmoTKu





                                         Рисунок  1. Станок намоточный ER-SP.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	0РТ.104.13    ТЗ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

на приобретение датчика контроля эмаль изоляции провода при намотке катушек
	Лит.
	Масса
	Масштаб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разраб.
	Шепелькаев 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Провер.
	Шепелькаев
	
	
	
	Лист: 1
	Листов: 2

	Инв. № подл
	
	Н.бюро
	
	
	
	
	
	

	
	
	Т.контр
	
	
	
	
	

	
	
	Н.контр
	
	
	
	
	

	
	
	Утверд.
	
	
	
	
	

	ГОСТ  2.104-68   ф. 1   

	Первое применение
	
	Возможность подключения к намоточному станку с целью остановки – да.

Система контроля должна быть установлена на узел раскладки провода либо на отдельно стоящей стойке между узлом размотки и узлом раскладки.

Материалы и детали не должны повреждать изоляцию провода.

Выкопировки станков на рисунках 1 и 2.

[image: image2.png]3

ysen
packnaakn

ysen
pasmoTku

Y





Рисунок 2 станок BOB-FP.

Принцип работы:

Провод с узла размотки протягивается через датчик контроля изоляции, узел раскладки и закрепляется на валу намотки. конец провода зачищен и физически соединен с валом. При осуществлении намотки датчик считывает количество дефектов изоляции, при этом срабатывает звуковая и световая сигнализация. Счетчик считает количество дефектов и отображает на экране контролера датчика.

При необходимости (особо ответственные изделия) контролер подключается к станку. И при появлении дефекта датчик передает сигнал. На основании этого сигнала станок останавливается. 

	
	
	

	Подп. и дата
	
	

	Инв. № подл
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	2


_1709113856

_1709114321

