ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и изготовление вторичной обмотки высоковольтного трансформатора

Описание и требования: высоковольтный трансформатор размещается внутри рентгеновского генератора и физически подключается к рентгеновской трубке посредством контактных площадок (рис. 1).

Режим работы трансформатора: длительный. Температура эксплуатации от -40°C до +50°C

Технические характеристики:

| Диапазон входного напряжения, В | 40 - 250 |
| --- | --- |
| Диапазон выходного напряжения, кВ | 90 - 320 |
| Диапазон тока, мА | 1 - 5 |
| Макс. ток при макс. выходной мощности, мА | 3 |
| Шаг регулировки напряжения, кВ | 1 |
| Шаг регулировки тока, мА | 1 |
| Сопротивление вторичной обмотки, кОм | 60±3 |
| Частота переменного напряжение, Гц | нет данных |
| Толщина провода, мкм | по образцу (100-115) |
| Максимальные габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 162х148х148 |

Контактные площадки

Контактные площадки

Вторичная обмотка

Первичная обмотка

Кожух

Магнитопровод

Стойка крепления

Рис.1. Общий вид повышающего трансформатора в сборе